**Allegato A - Caratteristiche Tecniche**

# **Fornitura in noleggio per 24 mesi di aspiratori elettrici per le esigenze dell’IRCCS Azienda Ospedaliero – Universitaria di Bologna**

Codesta Azienda ha la necessità di dotarsi di aspiratori medici portatili destinati all’uso intermittente sul campo e durante il trasporto per la rimozione di secrezioni, sangue o vomito dalle vie aeree del paziente per consentirne la ventilazione.

Il sistema dovrà avere le seguenti caratteristiche:

* Flusso massimo di almeno 25 l/min
* Depressione massima di almeno 500 mmHg regolabile
* Possibilità di utilizzo su pazienti adulti e pediatrici
* Dotato di contenitore da 1 litro
* Predisposto per l’uso di sacche di aspirazione monouso
* Compatibilità con materiale di consumo in uso in Azienda (contenitore di raccolta Flow Meter cod. 000036010)
* Facilità di utilizzo
* Funzione di autodiagnosi dell’apparecchio per verificare le funzioni di occlusione, efficacia d’incremento del vuoto, massimo livello di vuoto ottenibile, perdite d’aria
* Rumorosità < 60 db
* Alimentazione elettrica di rete e a batteria ricaricabile
* Autonomia della batteria non inferiore a 30 min
* Sostituzione della batteria senza utilizzo di utensili
* Peso e dimensioni contenute
* Design antiurto e antispruzzo
* Conformità alla Direttiva sui Dispositivi Medici 93/42/CEE o Regolamento 745/2017

**Ad evidenza del possesso di tutti i requisiti tecnici sopra elencati si ritiene necessaria ma non sufficiente una dichiarazione del fornitore, pertanto si richiede di allegare la documentazione tecnica del fabbricante (IFU/Schede tecniche/brochure) a supporto. Si richiede altresì di dare evidenza della compatibilità con materiale di consumo presente in Azienda mediante IFU e/o dichiarazione di conformità/certificazione CE.**